## Slide 1: DOCUMENT DE SWITCHOVER Série PFGV301 Moniteur de débit numérique

## Slide 2
Caractéristique
Nouveau moniteur PFGV301 avec écran à 3 zones d'affichage qui permet d'afficher à la fois la tension et le débit
Avantage pour le client
Visualisation conviviale du débit mesuré à distance
Caractéristiques améliorées et avantages connexes
Actuel
Nouveau

## Slide 3
Caractéristique
Sortie commutation NPN et PNP
Avantage pour le client
Le nombre de produits stockés peut être réduit
Caractéristique
Sortie analogique tension 0 à 10 V et sortie analogique de courant 4 à 20 mA
Avantage pour le client
Flexibilité dans la connectivité de l'installation en fonction des exigences de l'application, telles que l'immunité aux parasites, la résolution souhaitée et la complexité du câblage
Caractéristiques améliorées et avantages connexes

## Slide 4
Caractéristiques standards
Série | PFMV3 actuel | Nouveau PFGV301
Image |  | 
Unité d'indication | Tension : V Débit : l/min, cfm (pi3/h) | Tension : V Débit : l/min, cfm (pi3/h)
Tension d'alimentation [Vcc] | 12 à 24 | 12 à 24
Consommation électrique [mA] | 50 max. | 25 max.
Nombre de sorties | 3 (2 numérique, 1 analogique) | 3 (2 numérique, 1 analogique)
Sortie numérique | 2 x PNP ou 2 x NPN | 2 x PNP/NPN (modèle à commutation)
Sortie analogique | Tension : 1 à 5 V | Tension : 1 à 5 V ou 0 à 10 V Courant : 4 à 20 mA
Affichage | Écran LED à un affichage bicolore | Écran LCD à 3 zones d'affichage tricolores
Précision de l'affichage | ±0,5 % E.M. | ±0,5 % E.M.
Protection | IP40 | IP40
Plage de température d'utilisation [ºC] | En fonctionnement : 0 à 50 °C, Stockage : -10 à 60 (sans condensation ni gel) | En fonctionnement : 0 à 50 °C, Stockage : -10 à 60 (sans condensation ni gel)
Plage d'humidité d'utilisation [ºC] | En fonctionnement/Stockage : 35 à 85 % HR (sans condensation ni gel) | En fonctionnement/Stockage : 35 à 85 % HR (sans condensation ni gel)
Normes | CE | CE, UKCA
Connecteur électrique | Connecteur e-con | Connecteur e-con
Détails techniques
Différence dans les caractéristiques

## Slide 5
Série | A | B | C | D | E | H | I
PFMV3 actuel | 20 | 31 | 30 | 2 x M3 x 0,5 Profondeur de taraudage 4 | 1,5 | 3,2 | 8,2
Nouveau PFGV301 | 20 | 25 | 30 | 4 x Ø 2,6 Profondeur 7 max. | 1,5 | 2,7 | 7,7
Différence dans les caractéristiques
Détails techniques
Dimensions
Dimensions générales
PFMV3 actuel
Nouveau PFGV301
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
H
H
I
I

## Slide 6
 | PFMV3 actuel | Nouveau PFGV301
Connecteur d'alimentation | ZS-28-A | ZS-46-5L
Connecteur du capteur | ZS-28-C | ZS-28-C
Fixation | ZS-28-B | ZS-46-A1 (vertical) ZS-46-A2 (horizontal)
Adaptateur pour montage sur panneau | ZS-27-C | ZS-46-B
Adaptateur pour montage sur panneau + Capot de protection avant | ZS-27-D | ZS-46-D
Câble de conversion PFMV30 - PFGV301 | - | ZS-28-A-X538
Détails techniques
Accessoires
Fixations, montages sur panneau et câbles
ZS-28-A
ZS-46-5L